## A
功率
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 4.8017 | 4.8045 | -0.00058707 | -587.0735 | 4.8011 | 4.7993 | 0.0003841 | 384.1015 | 4.8026 | 4.805 | -0.00049844 | -498.4425
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 2.4021 | 2.4052 | -0.0012698 | -1269.8483 | 2.401 | 2.3994 | 0.0006494 | 649.4 | 2.4023 | 2.4051 | -0.0011356 | -1135.5963
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 2.4025 | 2.4055 | -0.0012513 | -1251.2922 | 2.4024 | 2.4005 | 0.00078109 | 781.094 | 2.4039 | 2.4065 | -0.0010741 | -1074.0828
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 11.9995 | 12.002 | -0.0002068 | -206.7985 | 11.9992 | 11.997 | 0.00018355 | 183.5458 | 12.0008 | 12.0027 | -0.0001593 | -159.2971
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 6.0007 | 6.0032 | -0.00042477 | -424.772 | 5.9986 | 5.9968 | 0.00030583 | 305.829 | 6.0006 | 6.0031 | -0.00040712 | -407.1246
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 6.0022 | 6.0053 | -0.00050556 | -505.556 | 6.0022 | 6.0002 | 0.00032832 | 328.3235 | 6.004 | 6.0064 | -0.00038992 | -389.9204
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 23.9966 | 23.9983 | -7.1338e-05 | -71.3383 | 23.9963 | 23.9934 | 0.00012153 | 121.5335 | 23.9974 | 23.9985 | -4.3503e-05 | -43.5027
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 11.9988 | 12.0011 | -0.00018815 | -188.1497 | 11.9954 | 11.9934 | 0.00017026 | 170.261 | 11.9978 | 11.9997 | -0.00016534 | -165.337
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 11.7261 | 11.7287 | -0.00022287 | -222.8727 | 12.0029 | 12.0005 | 0.00020116 | 201.1587 | 11.7258 | 11.7278 | -0.00016866 | -168.6591
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 47.9926 | 47.9926 | -1.2502e-06 | -1.2502 | 47.996 | 47.9918 | 8.7182e-05 | 87.1815 | 47.9961 | 47.9955 | 1.2668e-05 | 12.6678
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 24.0004 | 24.0021 | -6.9327e-05 | -69.3273 | 24.0006 | 23.9985 | 8.7339e-05 | 87.339 | 23.9991 | 24.0002 | -4.475e-05 | -44.7497
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 23.9988 | 24.0005 | -7.4082e-05 | -74.0817 | 24.0018 | 23.9982 | 0.00015101 | 151.0112 | 24.0018 | 24.003 | -4.7327e-05 | -47.3275
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 119.969 | 119.9645 | 3.7511e-05 | 37.5111 | 119.9757 | 119.968 | 6.4017e-05 | 64.0171 | 119.9736 | 119.9679 | 4.818e-05 | 48.1796
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 59.9781 | 59.9771 | 1.7007e-05 | 17.0065 | 59.9742 | 59.971 | 5.2359e-05 | 52.3586 | 59.9805 | 59.9788 | 2.901e-05 | 29.0103
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 59.9978 | 59.9975 | 5.0002e-06 | 5.0002 | 60.0054 | 59.9998 | 9.2334e-05 | 92.3336 | 60.0005 | 59.9994 | 1.8e-05 | 18.0002
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 239.9387 | 239.9261 | 5.2516e-05 | 52.5162 | 239.9501 | 239.9354 | 6.1266e-05 | 61.2665 | 239.9424 | 239.9276 | 6.1685e-05 | 61.6853
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 119.9529 | 119.9474 | 4.602e-05 | 46.0202 | 119.9489 | 119.9433 | 4.6522e-05 | 46.522 | 119.95 | 119.9435 | 5.4859e-05 | 54.8592
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 119.9861 | 119.9827 | 2.7837e-05 | 27.8373 | 120.0093 | 119.9988 | 8.7668e-05 | 87.6675 | 119.9948 | 119.9901 | 3.967e-05 | 39.6699
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 479.901 | 479.8737 | 5.6932e-05 | 56.9316 | 479.9035 | 479.8761 | 5.7181e-05 | 57.1814 | 479.9028 | 479.8714 | 6.5476e-05 | 65.4759
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 239.9443 | 239.9316 | 5.2932e-05 | 52.9318 | 239.931 | 239.922 | 3.7596e-05 | 37.5956 | 239.946 | 239.9306 | 6.3935e-05 | 63.9351
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 239.9578 | 239.9469 | 4.5343e-05 | 45.3434 | 239.9875 | 239.9687 | 7.8344e-05 | 78.3436 | 239.971 | 239.9571 | 5.7927e-05 | 57.927
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 1199.6864 | 1199.6152 | 5.9352e-05 | 59.3524 | 1199.7228 | 1199.659 | 5.3182e-05 | 53.1818 | 1199.752 | 1199.6734 | 6.5518e-05 | 65.5178
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 599.6306 | 599.6548 | -4.0357e-05 | -40.3566 | 599.5306 | 599.5098 | 3.4695e-05 | 34.695 | 599.525 | 599.4952 | 4.9708e-05 | 49.7085
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 599.8642 | 599.8902 | -4.3341e-05 | -43.3413 | 600.1106 | 600.0686 | 6.9992e-05 | 69.992 | 600.1654 | 600.1452 | 3.3659e-05 | 33.6585
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 2399.2594 | 2399.182 | 3.2261e-05 | 32.261 | 2399.377 | 2399.2258 | 6.302e-05 | 63.0203 | 2399.2836 | 2399.1316 | 6.3356e-05 | 63.3563
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 1199.6696 | 1199.6212 | 4.0346e-05 | 40.3461 | 1199.6784 | 1199.628 | 4.2013e-05 | 42.013 | 1199.6168 | 1199.5372 | 6.6359e-05 | 66.3589
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 1199.7182 | 1199.675 | 3.601e-05 | 36.0098 | 1199.7384 | 1199.6276 | 9.2362e-05 | 92.362 | 1199.7086 | 1199.6264 | 6.8521e-05 | 68.5213
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 4798.5918 | 4798.3748 | 4.5224e-05 | 45.2236 | 4799.0284 | 4798.6982 | 6.881e-05 | 68.8103 | 4798.8256 | 4798.4686 | 7.4399e-05 | 74.3987
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 2399.1018 | 2398.9828 | 4.9604e-05 | 49.6044 | 2399.1186 | 2398.9832 | 5.6441e-05 | 56.4406 | 2399.0028 | 2398.804 | 8.2875e-05 | 82.8746
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 2399.6812 | 2399.5726 | 4.5258e-05 | 45.2581 | 2399.8532 | 2399.6294 | 9.3264e-05 | 93.2644 | 2400.016 | 2399.8442 | 7.1588e-05 | 71.588
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 11995.6 | 11995.026 | 4.7853e-05 | 47.8532 | 11996.414 | 11995.614 | 6.6691e-05 | 66.691 | 11996.144 | 11995.134 | 8.4201e-05 | 84.2008
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 5997.658 | 5997.352 | 5.1023e-05 | 51.0225 | 5996.502 | 5996.142 | 6.0039e-05 | 60.0386 | 5995.362 | 5994.82 | 9.0411e-05 | 90.4114
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 5998.39 | 5998.154 | 3.9345e-05 | 39.3454 | 6000.144 | 5999.662 | 8.0338e-05 | 80.3379 | 6001.514 | 6001.07 | 7.3987e-05 | 73.9868
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 23974.418 | 23973.76 | 2.7447e-05 | 27.4467 | 23990.42 | 23989.896 | 2.1843e-05 | 21.8425 | 23981.796 | 23980.076 | 7.1726e-05 | 71.7262
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 11984.832 | 11984.324 | 4.2389e-05 | 42.3887 | 11981.17 | 11980.996 | 1.4523e-05 | 14.523 | 11986.852 | 11985.838 | 8.46e-05 | 84.5998
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 12002.586 | 12002.3 | 2.3829e-05 | 23.8288 | 12011.024 | 12010.632 | 3.2638e-05 | 32.6377 | 12005.7 | 12005.274 | 3.5484e-05 | 35.4844
U
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 239.9756 | 239.9638 | 4.9507e-05 | 49.5075 | 239.9804 | 239.9667 | 5.6758e-05 | 56.7579 | 239.9788 | 239.9607 | 7.5429e-05 | 75.429
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 239.9771 | 239.9658 | 4.684e-05 | 46.84 | 239.981 | 239.9685 | 5.2174e-05 | 52.1735 | 239.9803 | 239.9627 | 7.3095e-05 | 73.0947
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 239.9741 | 239.9631 | 4.559e-05 | 45.5903 | 239.9769 | 239.9651 | 4.9174e-05 | 49.1738 | 239.9773 | 239.9601 | 7.1845e-05 | 71.8453
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 239.974 | 239.9633 | 4.4757e-05 | 44.7568 | 239.9768 | 239.9651 | 4.8424e-05 | 48.4237 | 239.9765 | 239.9597 | 7.0012e-05 | 70.0118
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 239.9763 | 239.9654 | 4.5173e-05 | 45.1732 | 239.9778 | 239.9664 | 4.759e-05 | 47.59 | 239.9838 | 239.9672 | 6.9176e-05 | 69.1761
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 239.9791 | 239.9684 | 4.4756e-05 | 44.7559 | 239.9779 | 239.9666 | 4.709e-05 | 47.0899 | 239.979 | 239.9625 | 6.8761e-05 | 68.7607
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 239.9768 | 239.9662 | 4.4256e-05 | 44.2562 | 239.9741 | 239.9631 | 4.584e-05 | 45.8404 | 239.9791 | 239.9627 | 6.8261e-05 | 68.2606
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 239.9794 | 239.9688 | 4.4089e-05 | 44.0891 | 239.9798 | 239.9689 | 4.5089e-05 | 45.0892 | 239.9855 | 239.9693 | 6.7592e-05 | 67.592
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 239.9772 | 239.9667 | 4.3839e-05 | 43.8394 | 239.9765 | 239.9656 | 4.5507e-05 | 45.5065 | 239.9775 | 239.9613 | 6.7761e-05 | 67.7609
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 239.9769 | 239.9663 | 4.4423e-05 | 44.4229 | 239.9745 | 239.9638 | 4.459e-05 | 44.5901 | 239.979 | 239.963 | 6.6844e-05 | 66.8436
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 239.9762 | 239.9657 | 4.384e-05 | 43.8396 | 239.9769 | 239.9664 | 4.3673e-05 | 43.6728 | 239.9809 | 239.9651 | 6.5926e-05 | 65.9263
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 239.9775 | 239.9672 | 4.2672e-05 | 42.6725 | 239.9751 | 239.9645 | 4.4423e-05 | 44.4232 | 239.9773 | 239.9613 | 6.6594e-05 | 66.5941
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 239.9759 | 239.9654 | 4.359e-05 | 43.5896 | 239.9749 | 239.9643 | 4.409e-05 | 44.0899 | 239.9767 | 239.9609 | 6.5927e-05 | 65.9274
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 239.9795 | 239.969 | 4.3672e-05 | 43.6723 | 239.9791 | 239.9685 | 4.4006e-05 | 44.0058 | 239.9862 | 239.9704 | 6.5841e-05 | 65.8415
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 239.9763 | 239.9659 | 4.3006e-05 | 43.0061 | 239.9761 | 239.9657 | 4.3673e-05 | 43.6729 | 239.9792 | 239.9634 | 6.5843e-05 | 65.8434
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 239.978 | 239.9675 | 4.3923e-05 | 43.9226 | 239.9781 | 239.9676 | 4.3756e-05 | 43.7559 | 239.9797 | 239.9641 | 6.501e-05 | 65.0097
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 239.9749 | 239.9644 | 4.3423e-05 | 43.4231 | 239.9782 | 239.9678 | 4.3339e-05 | 43.3391 | 239.9843 | 239.9688 | 6.4675e-05 | 64.6751
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 239.9748 | 239.9645 | 4.284e-05 | 42.8397 | 239.9738 | 239.9635 | 4.3007e-05 | 43.0065 | 239.9786 | 239.963 | 6.4927e-05 | 64.9267
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 239.9779 | 239.9675 | 4.3339e-05 | 43.3392 | 239.9779 | 239.9675 | 4.3256e-05 | 43.2559 | 239.9788 | 239.9634 | 6.4343e-05 | 64.3431
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 239.9765 | 239.9661 | 4.3173e-05 | 43.1728 | 239.9786 | 239.9682 | 4.3422e-05 | 43.4224 | 239.9846 | 239.969 | 6.4675e-05 | 64.675
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 239.9741 | 239.9639 | 4.2506e-05 | 42.5064 | 239.9738 | 239.9636 | 4.284e-05 | 42.8398 | 239.9763 | 239.9609 | 6.4177e-05 | 64.1771
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 239.9767 | 239.9664 | 4.3089e-05 | 43.0894 | 239.9754 | 239.9652 | 4.2673e-05 | 42.6729 | 239.9758 | 239.9606 | 6.3344e-05 | 63.3437
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 239.9586 | 239.962 | -1.4002e-05 | -14.0022 | 239.9856 | 239.9691 | 6.8592e-05 | 68.5922 | 239.9831 | 239.9678 | 6.3675e-05 | 63.6752
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 239.9594 | 239.9622 | -1.1919e-05 | -11.9185 | 239.9797 | 239.9645 | 6.3259e-05 | 63.2594 | 239.9762 | 239.9616 | 6.076e-05 | 60.7597
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 239.9609 | 239.9597 | 4.8341e-06 | 4.8341 | 239.9852 | 239.966 | 8.0345e-05 | 80.3447 | 239.9772 | 239.9614 | 6.6011e-05 | 66.0106
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 239.9672 | 239.9653 | 7.8345e-06 | 7.8345 | 239.9867 | 239.9679 | 7.8427e-05 | 78.4271 | 239.9858 | 239.9695 | 6.7759e-05 | 67.7586
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 239.9621 | 239.96 | 8.6681e-06 | 8.6681 | 239.9818 | 239.9631 | 7.8262e-05 | 78.262 | 239.978 | 239.9616 | 6.8261e-05 | 68.2609
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 239.9654 | 239.9627 | 1.0918e-05 | 10.9184 | 239.9809 | 239.9626 | 7.6595e-05 | 76.5953 | 239.9784 | 239.9616 | 6.9928e-05 | 69.9279
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 239.9696 | 239.9659 | 1.5419e-05 | 15.4189 | 239.9838 | 239.9653 | 7.6844e-05 | 76.8444 | 239.9831 | 239.9657 | 7.226e-05 | 72.2603
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 239.9642 | 239.9608 | 1.3836e-05 | 13.8356 | 239.9788 | 239.9609 | 7.4679e-05 | 74.6788 | 239.9769 | 239.96 | 7.0512e-05 | 70.5117
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 239.963 | 239.9583 | 1.9253e-05 | 19.2533 | 239.9818 | 239.9644 | 7.2261e-05 | 72.2607 | 239.9772 | 239.9605 | 6.9428e-05 | 69.4281
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 239.9665 | 239.9606 | 2.4421e-05 | 24.4207 | 239.9841 | 239.967 | 7.0926e-05 | 70.9264 | 239.9877 | 239.97 | 7.3926e-05 | 73.9259
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 239.9622 | 239.9589 | 1.3669e-05 | 13.669 | 239.9801 | 239.963 | 7.1344e-05 | 71.3443 | 239.9819 | 239.9655 | 6.8426e-05 | 68.4265
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 239.8198 | 239.8144 | 2.2601e-05 | 22.6008 | 239.9673 | 239.951 | 6.7931e-05 | 67.9305 | 239.8787 | 239.863 | 6.5454e-05 | 65.454
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 239.9713 | 239.9627 | 3.5589e-05 | 35.5889 | 239.9834 | 239.9678 | 6.4759e-05 | 64.7587 | 239.9803 | 239.9617 | 7.7762e-05 | 77.7624
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 239.9628 | 239.9603 | 1.0502e-05 | 10.5017 | 239.9775 | 239.9609 | 6.9011e-05 | 69.0112 | 239.976 | 239.9616 | 5.9926e-05 | 59.9262
I
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 0.020011 | 0.020023 | -0.00060082 | -600.8231 | 0.020007 | 0.02 | 0.0003626 | 362.5988 | 0.020013 | 0.020025 | -0.00057658 | -576.5809
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 0.019797 | 0.019877 | -0.0040035 | -4003.4907 | 0.019824 | 0.019897 | -0.0036599 | -3659.9207 | 0.01984 | 0.019848 | -0.00042382 | -423.8171
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 0.02021 | 0.020142 | 0.0033422 | 3342.2311 | 0.02018 | 0.0201 | 0.0039702 | 3970.199 | 0.020171 | 0.020173 | -0.00013007 | -130.0734
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 0.050004 | 0.050016 | -0.0002474 | -247.3985 | 0.050002 | 0.049995 | 0.00014041 | 140.414 | 0.050009 | 0.05002 | -0.00023235 | -232.3461
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 0.049791 | 0.04987 | -0.0015842 | -1584.1831 | 0.049819 | 0.049892 | -0.0014574 | -1457.362 | 0.049835 | 0.049843 | -0.00017358 | -173.5843
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 0.050204 | 0.050137 | 0.0013519 | 1351.8691 | 0.050175 | 0.050095 | 0.0015962 | 1596.1712 | 0.050165 | 0.050168 | -5.2743e-05 | -52.7427
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 0.099996 | 0.10001 | -0.00011559 | -115.5913 | 0.099996 | 0.099988 | 7.5209e-05 | 75.209 | 0.099999 | 0.10001 | -0.00011239 | -112.389
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 0.099734 | 0.099812 | -0.00078267 | -782.6692 | 0.099763 | 0.099836 | -0.00072379 | -723.7893 | 0.099775 | 0.099783 | -8.5385e-05 | -85.3852
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 0.097948 | 0.09788 | 0.00070004 | 700.0413 | 0.10022 | 0.10014 | 0.00080331 | 803.3088 | 0.097887 | 0.09789 | -2.7173e-05 | -27.1734
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 0.19999 | 0.2 | -4.39e-05 | -43.8996 | 0.20001 | 0.2 | 4.5e-05 | 45 | 0.20001 | 0.20002 | -5.5095e-05 | -55.0954
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 0.19883 | 0.19891 | -0.000384 | -383.9994 | 0.19889 | 0.19896 | -0.00035887 | -358.869 | 0.19889 | 0.19889 | -4.0826e-05 | -40.8256
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 0.20113 | 0.20106 | 0.00035124 | 351.2411 | 0.20109 | 0.20101 | 0.00040595 | 405.9486 | 0.20108 | 0.20108 | -8.7526e-06 | -8.7526
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 0.49992 | 0.49993 | -5.5608e-06 | -5.5608 | 0.49995 | 0.49994 | 1.9802e-05 | 19.8022 | 0.49994 | 0.49995 | -1.8002e-05 | -18.0018
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 0.49875 | 0.49882 | -0.00014149 | -141.4926 | 0.49883 | 0.4989 | -0.00013782 | -137.8239 | 0.49882 | 0.49883 | -1.2389e-05 | -12.3891
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 0.50105 | 0.50098 | 0.00015494 | 154.9374 | 0.50104 | 0.50096 | 0.00016628 | 166.2813 | 0.50101 | 0.50101 | -1.3573e-06 | -1.3573
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 0.99984 | 0.99983 | 7.0012e-06 | 7.0012 | 0.99988 | 0.99987 | 1.6002e-05 | 16.0021 | 0.99984 | 0.99985 | -6.401e-06 | -6.401
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 0.99867 | 0.99873 | -6.1077e-05 | -61.0774 | 0.99876 | 0.99882 | -6.2674e-05 | -62.6738 | 0.99872 | 0.99872 | -3.6046e-06 | -3.6046
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 1.001 | 1.0009 | 8.6921e-05 | 86.9212 | 1.001 | 1.0009 | 8.9122e-05 | 89.1216 | 1.0009 | 1.0009 | 2.7975e-06 | 2.7975
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 1.9998 | 1.9998 | 1.2101e-05 | 12.1015 | 1.9998 | 1.9998 | 1.2902e-05 | 12.9015 | 1.9998 | 1.9998 | 9.001e-07 | 0.9001
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 1.9946 | 1.9946 | -2.216e-05 | -22.1596 | 1.9947 | 1.9948 | -2.6469e-05 | -26.469 | 1.9947 | 1.9947 | 1.905e-06 | 1.905
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 2.0048 | 2.0047 | 5.2576e-05 | 52.5759 | 2.0047 | 2.0046 | 4.9485e-05 | 49.4851 | 2.0048 | 2.0047 | 6.4846e-06 | 6.4846
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 4.9992 | 4.9991 | 1.5443e-05 | 15.4427 | 4.9994 | 4.9993 | 1.0481e-05 | 10.4814 | 4.9995 | 4.9995 | 2.1602e-06 | 2.1602
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 4.9937 | 4.9939 | -4.2452e-05 | -42.4517 | 4.9941 | 4.9943 | -3.3078e-05 | -33.0778 | 4.9942 | 4.9943 | -1.8061e-05 | -18.0606
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 5.0039 | 5.0039 | -7.1544e-06 | -7.1544 | 5.0041 | 5.004 | 3.0775e-06 | 3.0775 | 5.0041 | 5.0042 | -1.3189e-05 | -13.189
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 9.9986 | 9.9983 | 2.6204e-05 | 26.2044 | 9.998 | 9.9982 | -1.9203e-05 | -19.2034 | 9.998 | 9.998 | -4.6009e-06 | -4.6009
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 9.9786 | 9.9784 | 2.2048e-05 | 22.0477 | 9.9786 | 9.9789 | -2.2447e-05 | -22.4475 | 9.9783 | 9.9783 | -1.403e-06 | -1.403
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 10.0184 | 10.018 | 3.893e-05 | 38.9298 | 10.0176 | 10.0176 | -1.7968e-06 | -1.7968 | 10.0175 | 10.0175 | 3.3941e-06 | 3.3941
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 19.9971 | 19.9964 | 3.3406e-05 | 33.406 | 19.9976 | 19.9977 | -8.4009e-06 | -8.4009 | 19.9969 | 19.9969 | 3.5005e-06 | 3.5005
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 19.9772 | 19.9766 | 2.9635e-05 | 29.6346 | 19.9776 | 19.9777 | -7.4083e-06 | -7.4083 | 19.9774 | 19.9773 | 5.0057e-06 | 5.0057
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 20.0168 | 20.0161 | 3.6471e-05 | 36.4707 | 20.0165 | 20.0165 | 3.8968e-06 | 3.8968 | 20.0164 | 20.0163 | 7.394e-06 | 7.394
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 49.9895 | 49.9882 | 2.7046e-05 | 27.0464 | 49.989 | 49.9893 | -5.4812e-06 | -5.4812 | 49.9887 | 49.9882 | 1.1883e-05 | 11.8828
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 49.8895 | 49.8884 | 2.3893e-05 | 23.8934 | 49.8934 | 49.8936 | -4.2891e-06 | -4.2891 | 49.8909 | 49.8903 | 1.2227e-05 | 12.2268
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 50.0875 | 50.0863 | 2.4158e-05 | 24.1583 | 50.0858 | 50.0857 | 2.4358e-06 | 2.4358 | 50.0863 | 50.0856 | 1.3617e-05 | 13.6167
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 99.9687 | 99.9681 | 6.202e-06 | 6.202 | 99.9739 | 99.9784 | -4.541e-05 | -45.4098 | 99.9748 | 99.9742 | 6.0015e-06 | 6.0015
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 99.8679 | 99.8673 | 5.8077e-06 | 5.8077 | 99.8767 | 99.8811 | -4.4052e-05 | -44.0524 | 99.876 | 99.8755 | 4.806e-06 | 4.806
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 100.0647 | 100.0641 | 6.5958e-06 | 6.5958 | 100.0713 | 100.0754 | -4.0769e-05 | -40.7693 | 100.0692 | 100.0692 | 0 | 0
相角
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/° | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/° | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/°
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 359.3208 | 359.5642 | -0.24348 | -0.24348 | 359.4227 | 359.6735 | -0.25076 | -0.25076 | 359.4646 | 359.4736 | -0.00898 | -0.00898
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 59.6276 | 59.7176 | -0.09002 | -0.09002 | 59.6889 | 59.8311 | -0.14226 | -0.14226 | 59.6968 | 59.6705 | 0.02634 | 0.02634
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 299.6952 | 299.8473 | -0.1521 | -0.1521 | 299.7406 | 299.8466 | -0.10604 | -0.10604 | 299.7774 | 299.8109 | -0.03344 | -0.03344
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 359.7307 | 359.8292 | -0.09854 | -0.09854 | 359.7777 | 359.8786 | -0.10086 | -0.10086 | 359.793 | 359.7963 | -0.00334 | -0.00334
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 59.8543 | 59.8913 | -0.03704 | -0.03704 | 59.884 | 59.9409 | -0.05694 | -0.05694 | 59.8843 | 59.8742 | 0.01006 | 0.01006
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 299.8807 | 299.9434 | -0.06278 | -0.06278 | 299.8997 | 299.943 | -0.04332 | -0.04332 | 299.916 | 299.9294 | -0.01348 | -0.01348
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 359.8339 | 359.8832 | -0.04932 | -0.04932 | 359.8598 | 359.9099 | -0.05008 | -0.05008 | 359.868 | 359.8701 | -0.0021 | -0.0021
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 59.9122 | 59.9303 | -0.01818 | -0.01818 | 59.9314 | 59.9595 | -0.02814 | -0.02814 | 59.9294 | 59.9245 | 0.00496 | 0.00496
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 299.9251 | 299.9572 | -0.03208 | -0.03208 | 299.9399 | 299.9613 | -0.02144 | -0.02144 | 299.945 | 299.9519 | -0.00684 | -0.00684
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 359.6134 | 359.638 | -0.02462 | -0.02462 | 359.634 | 359.6584 | -0.02446 | -0.02446 | 359.6352 | 359.6364 | -0.00116 | -0.00116
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 59.8012 | 59.8102 | -0.00902 | -0.00902 | 59.8106 | 59.8241 | -0.01342 | -0.01342 | 59.8133 | 59.8108 | 0.00246 | 0.00246
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 299.8159 | 299.8313 | -0.0154 | -0.0154 | 299.8265 | 299.8363 | -0.00986 | -0.00986 | 299.8279 | 299.8314 | -0.0035 | -0.0035
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 359.8539 | 359.8642 | -0.01028 | -0.01028 | 359.8633 | 359.8729 | -0.00954 | -0.00954 | 359.863 | 359.8638 | -0.00084 | -0.00084
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 59.9266 | 59.9303 | -0.00376 | -0.00376 | 59.9337 | 59.9385 | -0.0048 | -0.0048 | 59.9305 | 59.9296 | 0.00084 | 0.00084
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 299.9326 | 299.9389 | -0.00638 | -0.00638 | 299.9376 | 299.9414 | -0.00386 | -0.00386 | 299.9365 | 299.938 | -0.00156 | -0.00156
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 359.9286 | 359.934 | -0.00536 | -0.00536 | 359.9354 | 359.9399 | -0.0045 | -0.0045 | 359.9347 | 359.9353 | -0.00062 | -0.00062
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 59.9655 | 59.9675 | -0.00198 | -0.00198 | 59.97 | 59.9721 | -0.00206 | -0.00206 | 59.9692 | 59.9689 | 0.00032 | 0.00032
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 299.9669 | 299.9703 | -0.0034 | -0.0034 | 299.9742 | 299.9757 | -0.00148 | -0.00148 | 299.9716 | 299.9725 | -0.00092 | -0.00092
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 359.8292 | 359.832 | -0.00274 | -0.00274 | 359.838 | 359.8401 | -0.00206 | -0.00206 | 359.8352 | 359.8357 | -0.00048 | -0.00048
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 59.9144 | 59.9154 | -0.00104 | -0.00104 | 59.9192 | 59.9198 | -0.00064 | -0.00064 | 59.9182 | 59.918 | 0.00014 | 0.00014
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 299.9182 | 299.9199 | -0.00174 | -0.00174 | 299.9237 | 299.9241 | -0.00044 | -0.00044 | 299.9209 | 299.9214 | -0.00044 | -0.00044
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 359.9392 | 359.9406 | -0.00136 | -0.00136 | 359.9475 | 359.9482 | -0.00066 | -0.00066 | 359.9479 | 359.9484 | -0.00046 | -0.00046
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 59.9728 | 59.9734 | -0.00054 | -0.00054 | 59.9848 | 59.9848 | 0 | 0 | 59.9854 | 59.9856 | -0.00016 | -0.00016
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 299.9724 | 299.9732 | -0.00078 | -0.00078 | 299.9821 | 299.982 | 8e-05 | 8e-05 | 299.9853 | 299.9857 | -0.00042 | -0.00042
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 359.8686 | 359.8694 | -0.0008 | -0.0008 | 359.8732 | 359.8731 | 2e-05 | 2e-05 | 359.8733 | 359.8737 | -0.00036 | -0.00036
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 59.9334 | 59.9338 | -0.00038 | -0.00038 | 59.9361 | 59.9356 | 0.00046 | 0.00046 | 59.9367 | 59.9366 | 2e-05 | 2e-05
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 299.9367 | 299.9371 | -0.00044 | -0.00044 | 299.9373 | 299.9368 | 0.0005 | 0.0005 | 299.9373 | 299.9374 | -8e-05 | -8e-05
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 359.9373 | 359.9378 | -0.00048 | -0.00048 | 359.9413 | 359.9413 | 2e-05 | 2e-05 | 359.9413 | 359.9417 | -0.00038 | -0.00038
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 59.9704 | 59.9705 | -0.00016 | -0.00016 | 59.9727 | 59.9723 | 0.00044 | 0.00044 | 59.974 | 59.9742 | -0.00018 | -0.00018
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 299.9728 | 299.973 | -0.00022 | -0.00022 | 299.9736 | 299.9732 | 0.00042 | 0.00042 | 299.9763 | 299.9765 | -0.00026 | -0.00026
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 359.872 | 359.8722 | -0.00012 | -0.00012 | 359.8819 | 359.882 | -0.0001 | -0.0001 | 359.8858 | 359.886 | -0.00024 | -0.00024
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 59.935 | 59.9351 | -8e-05 | -8e-05 | 59.9464 | 59.9461 | 0.00024 | 0.00024 | 59.9517 | 59.9517 | 6e-05 | 6e-05
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 299.9386 | 299.9386 | 2e-05 | 2e-05 | 299.9469 | 299.9467 | 0.0002 | 0.0002 | 299.9539 | 299.9542 | -0.0003 | -0.0003
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 359.9614 | 359.9611 | 0.00032 | 0.00032 | 359.9786 | 359.9788 | -0.00016 | -0.00016 | 359.9584 | 359.9587 | -0.00032 | -0.00032
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 59.9941 | 59.9941 | 0 | 0 | 60.0088 | 60.0085 | 0.00026 | 0.00026 | 59.9924 | 59.9925 | -2e-05 | -2e-05
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 299.991 | 299.9907 | 0.00022 | 0.00022 | 300.01 | 300.0099 | 0.00012 | 0.00012 | 299.9962 | 299.997 | -0.00084 | -0.00084

## B
功率
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 4.7987 | 4.7984 | 6.3396e-05 | 63.396 | 4.7988 | 4.7984 | 7.2815e-05 | 72.8152 | 4.799 | 4.7985 | 8.9986e-05 | 89.986
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 2.399 | 2.399 | 8.4202e-06 | 8.4202 | 2.3985 | 2.3985 | -7.7549e-06 | -7.7549 | 2.3985 | 2.3984 | 4.0776e-05 | 40.7764
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 2.3999 | 2.3997 | 8.7179e-05 | 87.1785 | 2.4002 | 2.3998 | 0.0001746 | 174.5975 | 2.4005 | 2.4002 | 0.00011824 | 118.2395
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 11.997 | 11.9963 | 6.3353e-05 | 63.353 | 11.997 | 11.9961 | 7.269e-05 | 72.6901 | 11.9971 | 11.9961 | 8.9529e-05 | 89.5293
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 5.9969 | 5.9967 | 4.7693e-05 | 47.6933 | 5.9959 | 5.9957 | 2.6352e-05 | 26.3522 | 5.9963 | 5.9958 | 8.1723e-05 | 81.7232
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 6.0004 | 6.0001 | 5.4999e-05 | 54.999 | 6.001 | 6.0004 | 0.00010399 | 103.993 | 6.0011 | 6.0006 | 8.8325e-05 | 88.3248
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 23.9932 | 23.9918 | 5.8103e-05 | 58.1032 | 23.9938 | 23.9919 | 7.911e-05 | 79.11 | 23.994 | 23.9918 | 9.2615e-05 | 92.615
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 11.9947 | 11.994 | 5.2526e-05 | 52.5261 | 11.9921 | 11.9915 | 4.9702e-05 | 49.7017 | 11.9928 | 11.9918 | 7.9888e-05 | 79.8878
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 11.9991 | 11.9984 | 5.6508e-05 | 56.5077 | 12.0017 | 12.0006 | 9.2495e-05 | 92.4953 | 12.0011 | 12.0001 | 9e-05 | 89.9995
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 47.9885 | 47.9858 | 5.4891e-05 | 54.8912 | 47.9911 | 47.9881 | 6.1974e-05 | 61.9737 | 47.9921 | 47.9882 | 8.0145e-05 | 80.1446
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 23.9952 | 23.994 | 5.2513e-05 | 52.5132 | 24.0028 | 24.0013 | 6.1163e-05 | 61.1634 | 24.0003 | 23.9981 | 9.5091e-05 | 95.091
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 23.99 | 23.9888 | 5.0857e-05 | 50.8571 | 23.9876 | 23.9853 | 9.5475e-05 | 95.4752 | 23.9913 | 23.9891 | 9.1625e-05 | 91.625
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 119.9619 | 119.9555 | 5.3353e-05 | 53.3531 | 119.9694 | 119.96 | 7.8193e-05 | 78.1927 | 119.9682 | 119.9565 | 9.7869e-05 | 97.8688
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 59.9721 | 59.9684 | 6.2033e-05 | 62.0327 | 59.9711 | 59.9677 | 5.5697e-05 | 55.6966 | 59.9732 | 59.968 | 8.7046e-05 | 87.0464
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 59.9853 | 59.9821 | 5.3016e-05 | 53.0158 | 59.9809 | 59.9759 | 8.4034e-05 | 84.0338 | 59.9799 | 59.9744 | 9.1706e-05 | 91.7057
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 239.9288 | 239.916 | 5.3435e-05 | 53.4354 | 239.9428 | 239.9246 | 7.5774e-05 | 75.7738 | 239.9333 | 239.9106 | 9.4535e-05 | 94.5352
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 119.9618 | 119.9551 | 5.6188e-05 | 56.1877 | 119.9781 | 119.9704 | 6.4849e-05 | 64.8494 | 119.972 | 119.9609 | 9.303e-05 | 93.0303
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 119.9725 | 119.966 | 5.4182e-05 | 54.182 | 119.964 | 119.9538 | 8.5033e-05 | 85.0327 | 119.9588 | 119.9475 | 9.3708e-05 | 93.7076
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 479.8755 | 479.8492 | 5.4809e-05 | 54.8089 | 479.8858 | 479.85 | 7.4565e-05 | 74.565 | 479.8934 | 479.8489 | 9.2571e-05 | 92.5708
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 239.9602 | 239.9467 | 5.6596e-05 | 56.5959 | 240.0063 | 239.99 | 6.7669e-05 | 67.6695 | 239.9958 | 239.9745 | 8.8843e-05 | 88.8428
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 239.9197 | 239.907 | 5.2854e-05 | 52.8538 | 239.8772 | 239.8576 | 8.1632e-05 | 81.6318 | 239.8905 | 239.8669 | 9.8471e-05 | 98.4713
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 1199.6728 | 1199.6052 | 5.6352e-05 | 56.3519 | 1199.7284 | 1199.642 | 7.2021e-05 | 72.0215 | 1199.746 | 1199.6376 | 9.0361e-05 | 90.3606
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 599.9068 | 599.8724 | 5.7346e-05 | 57.3455 | 599.7316 | 599.6916 | 6.6701e-05 | 66.701 | 599.8668 | 599.812 | 9.1362e-05 | 91.362
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 599.7752 | 599.7436 | 5.2689e-05 | 52.6892 | 600.0114 | 599.9654 | 7.6671e-05 | 76.6711 | 599.9136 | 599.8602 | 8.9021e-05 | 89.0207
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 2399.4302 | 2399.3 | 5.4266e-05 | 54.2658 | 2399.4854 | 2399.278 | 8.6443e-05 | 86.4427 | 2399.3858 | 2399.173 | 8.8697e-05 | 88.6972
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 1199.6976 | 1199.6244 | 6.1019e-05 | 61.0191 | 1199.5466 | 1199.453 | 7.8036e-05 | 78.0356 | 1199.7962 | 1199.684 | 9.3525e-05 | 93.5246
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 1199.6806 | 1199.6166 | 5.335e-05 | 53.3504 | 1199.8954 | 1199.7826 | 9.4017e-05 | 94.017 | 1199.6044 | 1199.5078 | 8.0533e-05 | 80.533
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 4798.8078 | 4798.5442 | 5.4933e-05 | 54.9333 | 4799.0824 | 4798.6828 | 8.3273e-05 | 83.2729 | 4798.992 | 4798.5882 | 8.415e-05 | 84.1498
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 2399.336 | 2399.1902 | 6.0771e-05 | 60.7705 | 2398.9252 | 2398.736 | 7.8875e-05 | 78.8749 | 2399.5694 | 2399.354 | 8.9774e-05 | 89.7742
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 2399.4552 | 2399.3264 | 5.3682e-05 | 53.6817 | 2400.0792 | 2399.8676 | 8.8172e-05 | 88.1715 | 2399.5894 | 2399.405 | 7.6852e-05 | 76.8524
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 11995.94 | 11995.308 | 5.2687e-05 | 52.6873 | 11996.992 | 11996.064 | 7.7359e-05 | 77.3587 | 11996.926 | 11995.93 | 8.3028e-05 | 83.0282
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 5998.198 | 5997.902 | 4.9351e-05 | 49.3506 | 5994.772 | 5994.374 | 6.6396e-05 | 66.3956 | 5998.122 | 5997.586 | 8.9369e-05 | 89.3693
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 5997.778 | 5997.444 | 5.569e-05 | 55.6904 | 6001.73 | 6001.234 | 8.265e-05 | 82.6497 | 5998.79 | 5998.394 | 6.6018e-05 | 66.0177
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 23977.516 | 23976.566 | 3.9622e-05 | 39.622 | 23991.352 | 23990.178 | 4.8937e-05 | 48.9367 | 23991.11 | 23989.382 | 7.2032e-05 | 72.0319
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 11984.842 | 11984.246 | 4.9732e-05 | 49.732 | 11980.728 | 11980.372 | 2.9715e-05 | 29.7153 | 11986.858 | 11985.872 | 8.2264e-05 | 82.2635
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 12008.852 | 12008.464 | 3.2311e-05 | 32.3105 | 12012.394 | 12012.22 | 1.4485e-05 | 14.4852 | 12005.518 | 12005.072 | 3.7151e-05 | 37.151
U
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 239.9712 | 239.9629 | 3.4755e-05 | 34.7554 | 239.9747 | 239.9618 | 5.3509e-05 | 53.5085 | 239.9766 | 239.958 | 7.7514e-05 | 77.5136
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 239.9726 | 239.9645 | 3.3838e-05 | 33.8383 | 239.9783 | 239.9658 | 5.2341e-05 | 52.3408 | 239.9831 | 239.9648 | 7.6094e-05 | 76.0945
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 239.9714 | 239.9633 | 3.3755e-05 | 33.7552 | 239.9744 | 239.9621 | 5.1175e-05 | 51.1748 | 239.9803 | 239.9623 | 7.4845e-05 | 74.8451
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 239.9763 | 239.9672 | 3.7672e-05 | 37.6718 | 239.9802 | 239.9652 | 6.2676e-05 | 62.6758 | 239.9787 | 239.9588 | 8.3098e-05 | 83.0976
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 239.9762 | 239.9676 | 3.5922e-05 | 35.9215 | 239.9824 | 239.9685 | 5.8008e-05 | 58.0076 | 239.988 | 239.9687 | 8.026e-05 | 80.2605
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 239.9711 | 239.963 | 3.3672e-05 | 33.6719 | 239.977 | 239.9646 | 5.1591e-05 | 51.5909 | 239.9778 | 239.9599 | 7.4596e-05 | 74.5958
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 239.9743 | 239.965 | 3.8756e-05 | 38.7556 | 239.9782 | 239.9617 | 6.8761e-05 | 68.761 | 239.9821 | 239.9612 | 8.7014e-05 | 87.0141
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 239.9757 | 239.9667 | 3.7422e-05 | 37.4219 | 239.9858 | 239.9707 | 6.2674e-05 | 62.6743 | 239.9855 | 239.9652 | 8.4346e-05 | 84.3455
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 239.9764 | 239.9676 | 3.6505e-05 | 36.5049 | 239.9796 | 239.9655 | 5.8842e-05 | 58.8418 | 239.9793 | 239.9599 | 8.0513e-05 | 80.5134
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 239.9744 | 239.9662 | 3.3921e-05 | 33.9214 | 239.9783 | 239.9655 | 5.3508e-05 | 53.5077 | 239.9835 | 239.965 | 7.7178e-05 | 77.1779
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 239.9737 | 239.9659 | 3.2671e-05 | 32.6713 | 239.9838 | 239.967 | 6.9926e-05 | 69.9263 | 239.9866 | 239.9632 | 9.7765e-05 | 97.765
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 239.9752 | 239.9672 | 3.3255e-05 | 33.2545 | 239.9812 | 239.9648 | 6.8343e-05 | 68.3434 | 239.9857 | 239.9627 | 9.6098e-05 | 96.0983
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 239.9732 | 239.9654 | 3.2671e-05 | 32.6714 | 239.9806 | 239.9641 | 6.8927e-05 | 68.927 | 239.9854 | 239.9624 | 9.5765e-05 | 95.765
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 239.979 | 239.9706 | 3.5171e-05 | 35.171 | 239.9823 | 239.9688 | 5.6257e-05 | 56.2573 | 239.9863 | 239.9671 | 8.0178e-05 | 80.1777
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 239.9735 | 239.9656 | 3.2838e-05 | 32.838 | 239.9793 | 239.9633 | 6.6677e-05 | 66.6769 | 239.9809 | 239.9584 | 9.385e-05 | 93.8496
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 239.973 | 239.9651 | 3.3005e-05 | 33.0048 | 239.9827 | 239.9668 | 6.6092e-05 | 66.0925 | 239.9826 | 239.9603 | 9.3099e-05 | 93.0987
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 239.9746 | 239.9667 | 3.2921e-05 | 32.9212 | 239.9822 | 239.9665 | 6.5509e-05 | 65.5092 | 239.9872 | 239.9651 | 9.218e-05 | 92.1801
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 239.9734 | 239.9655 | 3.2838e-05 | 32.8381 | 239.9804 | 239.9647 | 6.551e-05 | 65.5096 | 239.9805 | 239.9586 | 9.1516e-05 | 91.5158
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 239.9728 | 239.9648 | 3.3255e-05 | 33.2549 | 239.9819 | 239.9665 | 6.4342e-05 | 64.3423 | 239.9841 | 239.9623 | 9.0764e-05 | 90.7642
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 239.975 | 239.9668 | 3.4005e-05 | 34.0047 | 239.9867 | 239.9712 | 6.4758e-05 | 64.7578 | 239.985 | 239.9633 | 9.0347e-05 | 90.3471
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 239.9754 | 239.9672 | 3.3838e-05 | 33.838 | 239.9784 | 239.9631 | 6.376e-05 | 63.7598 | 239.9859 | 239.9643 | 9.0097e-05 | 90.0967
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 239.9734 | 239.9653 | 3.3505e-05 | 33.5048 | 239.9821 | 239.9671 | 6.2342e-05 | 62.3419 | 239.9825 | 239.9612 | 8.8848e-05 | 88.8477
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 239.974 | 239.9659 | 3.3755e-05 | 33.7548 | 239.9863 | 239.9714 | 6.2174e-05 | 62.1741 | 239.9873 | 239.966 | 8.9013e-05 | 89.0126
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 239.9749 | 239.967 | 3.3005e-05 | 33.0045 | 239.9831 | 239.9683 | 6.1758e-05 | 61.7582 | 239.986 | 239.965 | 8.7513e-05 | 87.5128
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 239.9724 | 239.9646 | 3.2838e-05 | 32.8382 | 239.9825 | 239.9681 | 6.0091e-05 | 60.0913 | 239.9838 | 239.963 | 8.668e-05 | 86.68
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 239.9742 | 239.9659 | 3.4422e-05 | 34.4216 | 239.9837 | 239.9691 | 6.0674e-05 | 60.6745 | 239.9889 | 239.9679 | 8.7428e-05 | 87.4284
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 239.972 | 239.9641 | 3.2922e-05 | 32.9216 | 239.9791 | 239.9644 | 6.1342e-05 | 61.3424 | 239.9826 | 239.9621 | 8.543e-05 | 85.4302
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 239.9773 | 239.9693 | 3.3254e-05 | 33.2543 | 239.9782 | 239.9641 | 5.9092e-05 | 59.0922 | 239.983 | 239.9627 | 8.443e-05 | 84.4298
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 239.9765 | 239.9681 | 3.4755e-05 | 34.7546 | 239.9829 | 239.9687 | 5.9258e-05 | 59.2577 | 239.9901 | 239.9697 | 8.5011e-05 | 85.0107
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 239.9747 | 239.9671 | 3.1754e-05 | 31.7544 | 239.9789 | 239.9647 | 5.9092e-05 | 59.092 | 239.9837 | 239.9638 | 8.2846e-05 | 82.8458
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 239.9714 | 239.9632 | 3.4422e-05 | 34.4219 | 239.9799 | 239.9659 | 5.8342e-05 | 58.3416 | 239.9838 | 239.9646 | 7.9845e-05 | 79.8451
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 239.9774 | 239.9681 | 3.8838e-05 | 38.8385 | 239.9801 | 239.9664 | 5.6925e-05 | 56.9246 | 239.9865 | 239.9662 | 8.4512e-05 | 84.5119
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 239.9707 | 239.9636 | 2.9421e-05 | 29.4211 | 239.9802 | 239.9662 | 5.8258e-05 | 58.2582 | 239.9808 | 239.9621 | 7.8012e-05 | 78.0123
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 239.8472 | 239.8384 | 3.6775e-05 | 36.7748 | 239.9668 | 239.9535 | 5.5344e-05 | 55.3441 | 239.9645 | 239.9467 | 7.4183e-05 | 74.1831
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 239.9903 | 239.9786 | 4.8838e-05 | 48.8377 | 239.9823 | 239.9692 | 5.434e-05 | 54.3403 | 239.9836 | 239.963 | 8.5513e-05 | 85.5132
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 239.9705 | 239.9649 | 2.3253e-05 | 23.2534 | 239.9772 | 239.9639 | 5.5758e-05 | 55.7584 | 239.9782 | 239.9617 | 6.8594e-05 | 68.5943
I
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 0.019997 | 0.019997 | 2.1704e-05 | 21.7037 | 0.019997 | 0.019997 | 1.6503e-05 | 16.5026 | 0.019998 | 0.019997 | 8.8011e-06 | 8.8011
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 0.019997 | 0.019996 | 3.9307e-05 | 39.3073 | 0.019997 | 0.019997 | 1.9003e-06 | 1.9003 | 0.019997 | 0.019997 | -9.0012e-07 | -0.90012
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 0.019997 | 0.019997 | 8.9014e-06 | 8.9014 | 0.019997 | 0.019997 | 1.3202e-05 | 13.2021 | 0.019998 | 0.019997 | 3.0305e-05 | 30.3046
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 0.049993 | 0.049991 | 2.3004e-05 | 23.0039 | 0.049992 | 0.049991 | 9.3216e-06 | 9.3216 | 0.049993 | 0.049992 | 3.8406e-06 | 3.8406
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 0.049991 | 0.04999 | 2.6285e-05 | 26.2853 | 0.049991 | 0.049991 | 3.5206e-06 | 3.5206 | 0.049992 | 0.049991 | 4.7208e-06 | 4.7208
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 0.049991 | 0.04999 | 1.9044e-05 | 19.0437 | 0.049992 | 0.049992 | 8.1613e-06 | 8.1613 | 0.049992 | 0.049992 | 1.0682e-05 | 10.6818
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 0.099983 | 0.099981 | 2.0204e-05 | 20.2039 | 0.099983 | 0.099982 | 8.8015e-06 | 8.8015 | 0.099983 | 0.099982 | 3.6006e-06 | 3.6006
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 0.099983 | 0.09998 | 2.2404e-05 | 22.4044 | 0.099983 | 0.099982 | 6.6012e-06 | 6.6012 | 0.09998 | 0.09998 | 8.0016e-07 | 0.80016
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 0.099983 | 0.099981 | 1.5203e-05 | 15.2029 | 0.099984 | 0.099983 | 7.6013e-06 | 7.6013 | 0.099981 | 0.09998 | 7.0014e-06 | 7.0014
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 0.19997 | 0.19997 | 1.7603e-05 | 17.6027 | 0.19998 | 0.19998 | 7.6008e-06 | 7.6008 | 0.19998 | 0.19998 | 2.6003e-06 | 2.6003
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 0.19996 | 0.19995 | 1.8904e-05 | 18.9044 | 0.19997 | 0.19997 | 6.7011e-06 | 6.7011 | 0.19997 | 0.19997 | -1.4002e-06 | -1.4002
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 0.19996 | 0.19996 | 1.7503e-05 | 17.5034 | 0.19997 | 0.19997 | 7.4011e-06 | 7.4011 | 0.19998 | 0.19998 | 4.0004e-07 | 0.40004
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 0.4999 | 0.49989 | 2.0205e-05 | 20.2045 | 0.49991 | 0.49991 | 8.4415e-06 | 8.4415 | 0.4999 | 0.4999 | 1.3203e-06 | 1.3203
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 0.49989 | 0.49988 | 1.9925e-05 | 19.9248 | 0.49993 | 0.49992 | 6.8811e-06 | 6.8811 | 0.49991 | 0.49991 | 4.2008e-06 | 4.2008
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 0.49989 | 0.49988 | 2.0485e-05 | 20.4848 | 0.49991 | 0.49991 | 8.1215e-06 | 8.1215 | 0.4999 | 0.4999 | 1.8404e-06 | 1.8404
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 0.99982 | 0.9998 | 2.0204e-05 | 20.2041 | 0.99984 | 0.99983 | 9.2016e-06 | 9.2016 | 0.9998 | 0.99979 | 4.0008e-07 | 0.40008
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 0.9998 | 0.99978 | 2.1005e-05 | 21.0045 | 0.99985 | 0.99984 | 8.2013e-06 | 8.2013 | 0.99979 | 0.99979 | 2.0004e-07 | 0.20004
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 0.99981 | 0.99979 | 2.0204e-05 | 20.2043 | 0.99984 | 0.99983 | 8.6015e-06 | 8.6015 | 0.99977 | 0.99977 | 1.8004e-06 | 1.8004
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 1.9997 | 1.9997 | 1.9403e-05 | 19.4032 | 1.9997 | 1.9997 | 9.0015e-06 | 9.0015 | 1.9997 | 1.9997 | 2.3004e-06 | 2.3004
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 1.9997 | 1.9996 | 2.0504e-05 | 20.5039 | 1.9996 | 1.9996 | 9.5018e-06 | 9.5018 | 1.9997 | 1.9996 | 3.9007e-06 | 3.9007
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 1.9997 | 1.9997 | 1.9003e-05 | 19.0028 | 1.9997 | 1.9996 | 9.1016e-06 | 9.1016 | 1.9997 | 1.9997 | 3.3005e-06 | 3.3005
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 4.9992 | 4.9991 | 2.1244e-05 | 21.2439 | 4.9993 | 4.9992 | 1.0242e-05 | 10.2416 | 4.9993 | 4.9993 | 1.8803e-06 | 1.8803
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 4.9993 | 4.9992 | 2.1524e-05 | 21.5235 | 4.9992 | 4.9992 | 9.6016e-06 | 9.6016 | 4.9993 | 4.9993 | 2.2003e-06 | 2.2003
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 4.9992 | 4.9991 | 2.1084e-05 | 21.084 | 4.9992 | 4.9992 | 1.0122e-05 | 10.1217 | 4.9994 | 4.9994 | 1.7602e-06 | 1.7602
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 9.9988 | 9.9986 | 2.1003e-05 | 21.003 | 9.9986 | 9.9983 | 2.6404e-05 | 26.4044 | 9.9981 | 9.9981 | 1.6003e-06 | 1.6003
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 9.9985 | 9.9983 | 2.1204e-05 | 21.2037 | 9.9985 | 9.9983 | 2.7005e-05 | 27.0047 | 9.9982 | 9.9982 | 6.0011e-07 | 0.60011
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 9.9985 | 9.9982 | 2.1204e-05 | 21.2037 | 9.9985 | 9.9982 | 2.6805e-05 | 26.8047 | 9.9981 | 9.9981 | 4.0008e-07 | 0.40008
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 19.9969 | 19.9965 | 2.0404e-05 | 20.4035 | 19.998 | 19.9975 | 2.3503e-05 | 23.5029 | 19.9973 | 19.9973 | -1.0001e-07 | -0.10001
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 19.9971 | 19.9967 | 2.0303e-05 | 20.3034 | 19.998 | 19.9975 | 2.3203e-05 | 23.2029 | 19.9973 | 19.9973 | 4.0005e-07 | 0.40005
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 19.997 | 19.9966 | 2.0604e-05 | 20.6035 | 19.9979 | 19.9975 | 2.3203e-05 | 23.2029 | 19.9972 | 19.9972 | -3.0004e-07 | -0.30004
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 49.9891 | 49.9882 | 1.6644e-05 | 16.6439 | 49.9917 | 49.9908 | 1.8883e-05 | 18.8835 | 49.9907 | 49.9905 | 3.0406e-06 | 3.0406
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 49.9881 | 49.9874 | 1.5484e-05 | 15.4839 | 49.9906 | 49.9897 | 1.8284e-05 | 18.2838 | 49.9898 | 49.9897 | 2.8006e-06 | 2.8006
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 49.9888 | 49.9881 | 1.4804e-05 | 14.8035 | 49.9911 | 49.9902 | 1.8044e-05 | 18.0435 | 49.99 | 49.9899 | 3.4807e-06 | 3.4807
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 99.9702 | 99.9698 | 3.6011e-06 | 3.6011 | 99.9779 | 99.9786 | -6.8015e-06 | -6.8015 | 99.9779 | 99.9781 | -2.8006e-06 | -2.8006
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 99.9693 | 99.9692 | 8.0025e-07 | 0.80025 | 99.9771 | 99.9799 | -2.7806e-05 | -27.8056 | 99.9758 | 99.9762 | -4.001e-06 | -4.001
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 99.9696 | 99.9694 | 1.6005e-06 | 1.6005 | 99.9766 | 99.9798 | -3.2006e-05 | -32.0065 | 99.9773 | 99.9779 | -6.2014e-06 | -6.2014
相角
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/° | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/° | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/°
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 0.00876 | 0.00658 | 0.00218 | 0.00218 | 0.01426 | 0.0113 | 0.00296 | 0.00296 | 0.01586 | 0.01548 | 0.00038 | 0.00038
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 60.0049 | 60.0028 | 0.00218 | 0.00218 | 60.0132 | 60.0109 | 0.00226 | 0.00226 | 60.0134 | 60.0119 | 0.0015 | 0.0015
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 300.0073 | 300.0061 | 0.00126 | 0.00126 | 300.0114 | 300.0078 | 0.00354 | 0.00354 | 300.0138 | 300.0133 | 0.00042 | 0.00042
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 0.01014 | 0.00972 | 0.00042 | 0.00042 | 0.01504 | 0.01354 | 0.0015 | 0.0015 | 0.01516 | 0.0151 | 6e-05 | 6e-05
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 60.0077 | 60.0073 | 0.00048 | 0.00048 | 60.0144 | 60.0133 | 0.00114 | 0.00114 | 60.013 | 60.0127 | 0.00024 | 0.00024
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 300.0122 | 300.0122 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14 | 300.0141 | 300.0127 | 0.00144 | 0.00144 | 300.0145 | 300.0144 | 4e-05 | 4e-05
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 0.00678 | 0.00648 | 0.0003 | 0.0003 | 0.01544 | 0.01476 | 0.00068 | 0.00068 | 0.01304 | 0.01306 | -2e-05 | -2e-05
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 60.0056 | 60.0052 | 0.00036 | 0.00036 | 60.014 | 60.0134 | 0.00064 | 0.00064 | 60.0114 | 60.0112 | 0.00024 | 0.00024
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 300.0064 | 300.0063 | 0.0001 | 0.0001 | 300.0129 | 300.012 | 0.00086 | 0.00086 | 300.0123 | 300.0123 | -6e-05 | -6e-05
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 359.995 | 359.9952 | -0.00012 | -0.00012 | 359.9997 | 359.9991 | -287.9996 | 0.001 | 359.999 | 359.9991 | -0.0001 | -0.0001
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 59.9958 | 59.9959 | -4e-05 | -4e-05 | 59.9888 | 59.9883 | 0.0005 | 0.0005 | 59.9928 | 59.9927 | 8e-05 | 8e-05
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 299.9955 | 299.9955 | 2e-05 | 2e-05 | 299.99 | 299.9893 | 0.00068 | 0.00068 | 299.9936 | 299.9938 | -0.0002 | -0.0002
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 0.0024 | 0.00254 | -0.00014 | -0.00014 | 359.9972 | 359.9971 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0032 | 0.00034 | 71.9999 | 0
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 60.0051 | 60.0053 | -0.00016 | -0.00016 | 60.0086 | 60.0083 | 0.00032 | 0.00032 | 60.0068 | 60.0069 | -6e-05 | -6e-05
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 300.0027 | 300.0028 | -4e-05 | -4e-05 | 299.9983 | 299.998 | 0.0003 | 0.0003 | 299.9984 | 299.9985 | -0.0001 | -0.0001
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 0.0011 | 0.00122 | -0.00012 | -0.00012 | 359.9987 | 359.9985 | 0.00016 | 0.00016 | 143.9999 | 4e-05 | -0.00014 | -0.00014
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 60.0005 | 60.0005 | -4e-05 | -4e-05 | 59.9984 | 59.9981 | 0.0003 | 0.0003 | 59.999 | 59.9991 | -6e-05 | -6e-05
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 300.0025 | 300.0025 | 0 | 0 | 299.9981 | 299.9978 | 0.0003 | 0.0003 | 299.999 | 299.999 | 4e-05 | 4e-05
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 359.9949 | 359.9951 | -0.0002 | -0.0002 | 359.9901 | 359.9901 | -2e-05 | -2e-05 | 359.9906 | 359.9907 | -0.0001 | -0.0001
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 59.9964 | 59.9964 | 0 | 0 | 59.9913 | 59.991 | 0.00028 | 0.00028 | 59.9927 | 59.9925 | 0.00016 | 0.00016
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 299.9967 | 299.9967 | 0 | 0 | 299.9917 | 299.9914 | 0.00028 | 0.00028 | 299.992 | 299.992 | 4e-05 | 4e-05
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 359.9977 | 359.9979 | -0.0002 | -0.0002 | 0.00604 | 0.00578 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00058 | 0.00058 | 0 | 0
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 59.9968 | 59.9968 | -8e-05 | -8e-05 | 60.0076 | 60.0074 | 0.00024 | 0.00024 | 60.001 | 60.0009 | 8e-05 | 8e-05
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 299.9967 | 299.9968 | -4e-05 | -4e-05 | 300.0082 | 300.008 | 0.00016 | 0.00016 | 300.0013 | 300.0013 | 4e-05 | 4e-05
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 359.9995 | 359.9999 | -0.00034 | -0.00034 | 0.00462 | 0.00432 | 0.0003 | 0.0003 | 359.9969 | 359.9973 | -0.0004 | -0.0004
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 59.9997 | 59.9999 | -0.00014 | -0.00014 | 60.0053 | 60.005 | 0.00026 | 0.00026 | 59.998 | 59.9981 | -0.00012 | -0.00012
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 300.0002 | 300.0003 | -6e-05 | -6e-05 | 300.005 | 300.0048 | 0.00016 | 0.00016 | 299.9978 | 299.998 | -0.0002 | -0.0002
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.01052 | 0.01038 | 0.00014 | 0.00014 | 359.998 | 359.9983 | -0.00032 | -0.00032
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 60.0011 | 60.0012 | -0.0001 | -0.0001 | 60.009 | 60.0089 | 0.00016 | 0.00016 | 60 | 60.0001 | -0.00012 | -0.00012
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 300.0011 | 300.001 | 4e-05 | 4e-05 | 300.0075 | 300.0073 | 0.0002 | 0.0002 | 300.0014 | 300.0016 | -0.0002 | -0.0002
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 359.9999 | 359.9996 | 4e-05 | 0 | 0.01738 | 0.01714 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00548 | 0.00558 | -0.0001 | -0.0001
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 59.9989 | 59.9987 | 0.00018 | 0.00018 | 60.0198 | 60.0195 | 0.00034 | 0.00034 | 60.0017 | 60.0018 | -0.0001 | -0.0001
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 299.9993 | 299.9989 | 0.00038 | 0.00038 | 300.0182 | 300.018 | 0.00014 | 0.00014 | 300.0026 | 300.0032 | -0.00052 | -0.00052
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 0.01768 | 0.01716 | 0.00052 | 0.00052 | 0.04482 | 0.04508 | -0.00026 | -0.00026 | 0.0153 | 0.01546 | -0.00016 | -0.00016
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 60.0302 | 60.0302 | 2e-05 | 2e-05 | 60.0431 | 60.0431 | -8e-05 | -8e-05 | 60.0259 | 60.0259 | 0 | 0
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 300.0386 | 300.0384 | 0.00024 | 0.00024 | 300.0452 | 300.0455 | -0.00024 | -0.00024 | 300.0258 | 300.0267 | -0.00086 | -0.00086

## C
功率
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 4.8027 | 4.8053 | -0.00054377 | -543.7729 | 4.8018 | 4.8 | 0.00039184 | 391.8374 | 4.8027 | 4.8048 | -0.00042737 | -427.3675
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 2.4033 | 2.4059 | -0.0010755 | -1075.533 | 2.4015 | 2.3997 | 0.000731 | 730.9985 | 2.403 | 2.4051 | -0.00089385 | -893.8467
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 2.4035 | 2.4062 | -0.0011341 | -1134.0583 | 2.4032 | 2.4013 | 0.0008014 | 801.3957 | 2.4039 | 2.4059 | -0.00085116 | -851.157
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 12.0005 | 12.0031 | -0.00021711 | -217.1113 | 11.9995 | 11.9978 | 0.00014486 | 144.86 | 12.0006 | 12.0028 | -0.00018562 | -185.6231
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 6.0019 | 6.0042 | -0.00039505 | -395.054 | 5.9996 | 5.9977 | 0.00030345 | 303.4476 | 6.0013 | 6.0035 | -0.00036179 | -361.7897
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 6.0026 | 6.0054 | -0.00047857 | -478.5656 | 6.0029 | 6.0012 | 0.00029261 | 292.6095 | 6.0031 | 6.0053 | -0.00036135 | -361.3486
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 23.9973 | 23.9997 | -0.00010375 | -103.7511 | 23.996 | 23.9944 | 6.4348e-05 | 64.3483 | 23.9964 | 23.9987 | -9.3505e-05 | -93.5052
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 11.9998 | 12.0021 | -0.00019347 | -193.4655 | 11.9958 | 11.9941 | 0.00013607 | 136.0663 | 11.9986 | 12.0008 | -0.00017965 | -179.6546
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 12.001 | 12.0039 | -0.00023559 | -235.5906 | 12.0025 | 12.0008 | 0.00014016 | 140.1573 | 12.0021 | 12.0044 | -0.00018827 | -188.2651
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 47.9909 | 47.9931 | -4.484e-05 | -44.8398 | 47.9937 | 47.9926 | 2.3379e-05 | 23.3786 | 47.9937 | 47.9963 | -5.4504e-05 | -54.5042
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 24.0018 | 24.0042 | -0.00010082 | -100.8156 | 23.9992 | 23.998 | 4.7337e-05 | 47.3372 | 24.0019 | 24.0042 | -9.415e-05 | -94.1503
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 23.9965 | 23.9989 | -0.0001005 | -100.5045 | 24.0015 | 23.9995 | 7.9585e-05 | 79.5848 | 23.9973 | 23.9996 | -9.7585e-05 | -97.5849
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 119.9668 | 119.9681 | -1.1336e-05 | -11.3363 | 119.9721 | 119.9723 | -1.6671e-06 | -1.6671 | 119.9689 | 119.9724 | -2.9007e-05 | -29.0067
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 59.9809 | 59.9824 | -2.6341e-05 | -26.341 | 59.9748 | 59.9744 | 7.003e-06 | 7.003 | 59.9829 | 59.9856 | -4.5344e-05 | -45.3442
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 59.9922 | 59.9943 | -3.567e-05 | -35.6701 | 60.0011 | 60.0001 | 1.6667e-05 | 16.6666 | 59.988 | 59.9913 | -5.5341e-05 | -55.3414
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 239.9386 | 239.9378 | 3.6676e-06 | 3.6676 | 239.9472 | 239.9489 | -6.8348e-06 | -6.8348 | 239.9269 | 239.9317 | -2.0172e-05 | -20.1724
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 119.9619 | 119.9623 | -2.8342e-06 | -2.8342 | 119.9473 | 119.9484 | -9.3373e-06 | -9.3373 | 119.956 | 119.9591 | -2.5175e-05 | -25.1753
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 119.9814 | 119.9828 | -1.1835e-05 | -11.835 | 119.9979 | 119.997 | 7.6669e-06 | 7.6669 | 117.1798 | 117.1842 | -3.7548e-05 | -37.5477
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 479.8885 | 479.8838 | 9.669e-06 | 9.669 | 479.8687 | 479.874 | -1.1086e-05 | -11.0862 | 479.8766 | 479.884 | -1.542e-05 | -15.4204
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 239.9535 | 239.9519 | 6.5847e-06 | 6.5847 | 239.926 | 239.9298 | -1.6005e-05 | -16.0047 | 239.9674 | 239.9713 | -1.6252e-05 | -16.2519
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 239.9369 | 239.9366 | 1.3337e-06 | 1.3337 | 239.9767 | 239.9761 | 2.7503e-06 | 2.7503 | 239.9387 | 239.9437 | -2.0755e-05 | -20.7549
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 1199.6576 | 1199.64 | 1.4671e-05 | 14.6711 | 1199.6706 | 1199.689 | -1.5337e-05 | -15.3373 | 1199.7248 | 1199.7386 | -1.1503e-05 | -11.5025
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 599.7752 | 599.766 | 1.5339e-05 | 15.3393 | 599.672 | 599.6842 | -2.0344e-05 | -20.344 | 599.7048 | 599.7108 | -1.0005e-05 | -10.0048
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 599.9258 | 599.9218 | 6.6675e-06 | 6.6675 | 600.0052 | 600.0098 | -7.6665e-06 | -7.6665 | 600.0592 | 600.0694 | -1.6998e-05 | -16.998
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 2399.4338 | 2399.4048 | 1.2086e-05 | 12.0863 | 2399.4498 | 2399.5014 | -2.1504e-05 | -21.5045 | 2399.3932 | 2399.4252 | -1.3337e-05 | -13.3365
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 1199.511 | 1199.4914 | 1.634e-05 | 16.3403 | 1199.5064 | 1199.5426 | -3.0178e-05 | -30.1782 | 1199.5026 | 1199.5104 | -6.5027e-06 | -6.5027
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 1199.8808 | 1199.8732 | 6.334e-06 | 6.334 | 1199.9232 | 1199.937 | -1.1501e-05 | -11.5006 | 1199.8708 | 1199.8992 | -2.3669e-05 | -23.6687
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 4798.8088 | 4798.7414 | 1.4045e-05 | 14.0453 | 4798.93 | 4799.0614 | -2.738e-05 | -27.3804 | 4798.7862 | 4798.864 | -1.6212e-05 | -16.2122
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 2398.8196 | 2398.7684 | 2.1344e-05 | 21.3443 | 2398.7746 | 2398.8436 | -2.8764e-05 | -28.7639 | 2399.0376 | 2399.0544 | -7.0028e-06 | -7.0028
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 2400.0058 | 2399.9924 | 5.5834e-06 | 5.5834 | 2400.0528 | 2400.1006 | -1.9916e-05 | -19.9158 | 2399.9118 | 2399.9806 | -2.8667e-05 | -28.6669
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 11995.96 | 11995.78 | 1.5005e-05 | 15.0053 | 11996.074 | 11996.422 | -2.9009e-05 | -29.0086 | 11996.248 | 11996.43 | -1.5171e-05 | -15.1712
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 5997.282 | 5997.164 | 1.9676e-05 | 19.676 | 5995.634 | 5995.85 | -3.6025e-05 | -36.0249 | 5997.652 | 5997.674 | -3.6681e-06 | -3.6681
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 5998.952 | 5998.896 | 9.3351e-06 | 9.3351 | 6000.524 | 6000.686 | -2.6997e-05 | -26.9969 | 5998.964 | 5999.19 | -3.7672e-05 | -37.6718
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 23976.868 | 23976.526 | 1.4264e-05 | 14.264 | 23991.43 | 23992.894 | -6.1018e-05 | -61.0181 | 23982.65 | 23983.266 | -2.5685e-05 | -25.6846
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 11990.016 | 11989.674 | 2.8525e-05 | 28.5245 | 11983.678 | 11984.456 | -6.4917e-05 | -64.9174 | 11994.46 | 11994.57 | -9.1708e-06 | -9.1708
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 12002.232 | 12002.25 | -1.4997e-06 | -1.4997 | 12008.468 | 12009.232 | -6.3618e-05 | -63.6177 | 11998.828 | 11999.676 | -7.0669e-05 | -70.6686
U
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 239.9685 | 239.9675 | 4.1672e-06 | 4.1672 | 239.9726 | 239.9735 | -3.7504e-06 | -3.7504 | 239.9663 | 239.9676 | -5.3341e-06 | -5.3341
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 239.9736 | 239.973 | 2.4169e-06 | 2.4169 | 239.9688 | 239.9711 | -9.5845e-06 | -9.5845 | 239.9675 | 239.9689 | -6.0841e-06 | -6.0841
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 239.9699 | 239.9697 | 1.0001e-06 | 1.0001 | 239.9685 | 239.9715 | -1.2501e-05 | -12.5015 | 239.9675 | 239.9697 | -9.1678e-06 | -9.1678
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 239.9685 | 239.9686 | -4.1672e-07 | -0.41672 | 239.9666 | 239.9702 | -1.5085e-05 | -15.0852 | 239.9663 | 239.9693 | -1.2335e-05 | -12.3349
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 239.971 | 239.9712 | -7.5009e-07 | -0.75009 | 239.9681 | 239.9722 | -1.7169e-05 | -17.1687 | 239.9691 | 239.9723 | -1.3168e-05 | -13.1682
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 239.97 | 239.9701 | -3.3337e-07 | -0.33337 | 239.9698 | 239.974 | -1.7502e-05 | -17.5019 | 239.9632 | 239.9667 | -1.4585e-05 | -14.5854
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 239.9701 | 239.9704 | -1.0001e-06 | -1.0001 | 239.964 | 239.9685 | -1.8919e-05 | -18.9191 | 239.9642 | 239.9676 | -1.4335e-05 | -14.3353
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 239.9737 | 239.9739 | -5.834e-07 | -0.5834 | 239.9755 | 239.9805 | -2.0752e-05 | -20.7517 | 239.9706 | 239.9744 | -1.5835e-05 | -15.835
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 239.9692 | 239.9693 | -5.0006e-07 | -0.50006 | 239.9677 | 239.9728 | -2.1169e-05 | -21.1691 | 239.9616 | 239.9655 | -1.6169e-05 | -16.169
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 239.9707 | 239.9709 | -9.1678e-07 | -0.91678 | 239.968 | 239.9732 | -2.1669e-05 | -21.6691 | 239.9661 | 239.9699 | -1.5752e-05 | -15.752
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 239.9696 | 239.9696 | -2.5003e-07 | -0.25003 | 239.9726 | 239.978 | -2.2585e-05 | -22.5854 | 239.9714 | 239.9756 | -1.7502e-05 | -17.5018
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 239.9722 | 239.9722 | -2.3688e-16 | -2.3688e-10 | 239.9661 | 239.9717 | -2.3336e-05 | -23.3361 | 239.9658 | 239.97 | -1.7502e-05 | -17.5022
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 239.9712 | 239.9712 | -1.6669e-07 | -0.16669 | 239.9673 | 239.9727 | -2.2503e-05 | -22.5026 | 239.9661 | 239.9705 | -1.8169e-05 | -18.1689
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 239.9751 | 239.975 | 2.5003e-07 | 0.25003 | 239.9682 | 239.9737 | -2.2669e-05 | -22.6692 | 239.9678 | 239.9722 | -1.8169e-05 | -18.1688
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 239.971 | 239.9708 | 8.3343e-07 | 0.83343 | 239.9631 | 239.9688 | -2.367e-05 | -23.6697 | 239.9637 | 239.9681 | -1.8252e-05 | -18.2524
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 239.973 | 239.9729 | 5.834e-07 | 0.5834 | 239.9714 | 239.9771 | -2.3752e-05 | -23.7523 | 239.964 | 239.9684 | -1.8169e-05 | -18.1691
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 239.9733 | 239.9733 | 3.3337e-07 | 0.33337 | 239.9732 | 239.979 | -2.4252e-05 | -24.2521 | 239.9679 | 239.9722 | -1.7835e-05 | -17.8354
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 239.9681 | 239.9679 | 5.8341e-07 | 0.58341 | 239.9682 | 239.9741 | -2.4503e-05 | -24.5026 | 239.9636 | 239.9681 | -1.8919e-05 | -18.9192
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 239.9723 | 239.972 | 1.2501e-06 | 1.2501 | 239.9649 | 239.9707 | -2.4253e-05 | -24.253 | 239.9677 | 239.9722 | -1.8836e-05 | -18.8355
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 239.9697 | 239.9693 | 1.6669e-06 | 1.6669 | 239.9711 | 239.977 | -2.4586e-05 | -24.5857 | 239.9709 | 239.9753 | -1.8169e-05 | -18.1685
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 239.9736 | 239.9735 | 7.5008e-07 | 0.75008 | 239.967 | 239.9729 | -2.4669e-05 | -24.6695 | 239.9674 | 239.9719 | -1.8752e-05 | -18.7522
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 239.9694 | 239.969 | 1.4168e-06 | 1.4168 | 239.9658 | 239.9718 | -2.467e-05 | -24.6696 | 239.9658 | 239.9703 | -1.8669e-05 | -18.669
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 239.9732 | 239.9728 | 1.6669e-06 | 1.6669 | 239.9677 | 239.9739 | -2.5669e-05 | -25.6695 | 239.9694 | 239.974 | -1.9085e-05 | -19.0854
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 239.9707 | 239.9705 | 5.0006e-07 | 0.50006 | 239.9676 | 239.9736 | -2.5336e-05 | -25.3361 | 239.9671 | 239.9718 | -1.9752e-05 | -19.7523
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 239.9716 | 239.9712 | 1.7502e-06 | 1.7502 | 239.9714 | 239.9773 | -2.4836e-05 | -24.8357 | 239.9657 | 239.9705 | -1.9752e-05 | -19.7524
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 239.9741 | 239.9734 | 2.917e-06 | 2.917 | 239.9709 | 239.977 | -2.5086e-05 | -25.0857 | 239.9703 | 239.9748 | -1.9085e-05 | -19.0853
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 239.9687 | 239.9684 | 1.1668e-06 | 1.1668 | 239.9648 | 239.9707 | -2.4836e-05 | -24.8364 | 239.967 | 239.9717 | -1.9586e-05 | -19.5856
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 239.9751 | 239.9745 | 2.667e-06 | 2.667 | 239.9656 | 239.9718 | -2.567e-05 | -25.6697 | 239.9633 | 239.9683 | -2.0919e-05 | -20.9194
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 239.9719 | 239.971 | 4.0005e-06 | 4.0005 | 239.9727 | 239.9789 | -2.5669e-05 | -25.6689 | 239.9686 | 239.9731 | -1.8919e-05 | -18.9188
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 239.9699 | 239.9695 | 1.4168e-06 | 1.4168 | 239.9632 | 239.969 | -2.4336e-05 | -24.3365 | 239.9646 | 239.9695 | -2.0336e-05 | -20.3359
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 239.9687 | 239.9679 | 3.2504e-06 | 3.2504 | 239.9656 | 239.9719 | -2.642e-05 | -26.4198 | 239.9635 | 239.9694 | -2.4336e-05 | -24.3364
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 239.9714 | 239.9696 | 7.4176e-06 | 7.4176 | 239.9709 | 239.9776 | -2.7669e-05 | -27.6693 | 239.9694 | 239.9741 | -1.9502e-05 | -19.5021
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 239.9702 | 239.9707 | -1.9169e-06 | -1.9169 | 239.9623 | 239.9682 | -2.4503e-05 | -24.5032 | 239.9624 | 239.9681 | -2.4003e-05 | -24.0032
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 239.8355 | 239.8345 | 4.3363e-06 | 4.3363 | 239.9576 | 239.9642 | -2.7504e-05 | -27.5041 | 239.8703 | 239.8782 | -3.3184e-05 | -33.1835
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 239.9793 | 239.9756 | 1.5335e-05 | 15.3349 | 239.9692 | 239.9763 | -2.992e-05 | -29.9196 | 239.9677 | 239.9725 | -2.0002e-05 | -20.0023
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 239.9665 | 239.9685 | -8.0844e-06 | -8.0844 | 239.9627 | 239.9684 | -2.3753e-05 | -23.7531 | 239.9437 | 239.9513 | -3.1923e-05 | -31.9231
I
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm | TK3330 | TD3310R | 误差/% | 误差/ppm
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 0.020015 | 0.020026 | -0.00051854 | -518.5387 | 0.020011 | 0.020002 | 0.00042465 | 424.6496 | 0.020015 | 0.020023 | -0.00041551 | -415.5126
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 0.019811 | 0.019886 | -0.0037556 | -3755.6398 | 0.019827 | 0.019902 | -0.0037375 | -3737.4531 | 0.019836 | 0.019854 | -0.00093119 | -931.1894
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 0.0202 | 0.020135 | 0.0031966 | 3196.5552 | 0.02018 | 0.020097 | 0.0040952 | 4095.2422 | 0.020176 | 0.020165 | 0.00052714 | 527.138
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 0.050009 | 0.05002 | -0.0002132 | -213.1961 | 0.050005 | 0.049997 | 0.00016305 | 163.0491 | 0.05001 | 0.050019 | -0.00017198 | -171.9761
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 0.049806 | 0.04988 | -0.0014984 | -1498.3879 | 0.049822 | 0.049897 | -0.0014881 | -1488.1168 | 0.049831 | 0.049849 | -0.00037032 | -370.3155
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 0.050194 | 0.05013 | 0.0012873 | 1287.2962 | 0.050174 | 0.050092 | 0.0016481 | 1648.0572 | 0.05017 | 0.05016 | 0.00020734 | 207.3365
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 0.1 | 0.10001 | -0.00010319 | -103.1878 | 0.099999 | 0.09999 | 8.3808e-05 | 83.8083 | 0.1 | 0.10001 | -8.1393e-05 | -81.3931
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 0.09975 | 0.099824 | -0.00074151 | -741.5065 | 0.099768 | 0.099842 | -0.00074037 | -740.3698 | 0.099773 | 0.099791 | -0.00017978 | -179.7762
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 0.10023 | 0.10017 | 0.0006485 | 648.4994 | 0.10022 | 0.10013 | 0.0008253 | 825.3032 | 0.10021 | 0.1002 | 0.00010499 | 104.9917
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 0.19999 | 0.2 | -4.2e-05 | -42.0001 | 0.2 | 0.2 | 4.6101e-05 | 46.1011 | 0.20001 | 0.20001 | -3.9197e-05 | -39.1972
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 0.19885 | 0.19892 | -0.00036558 | -365.5777 | 0.1989 | 0.19897 | -0.00036699 | -366.9856 | 0.19889 | 0.19891 | -8.8682e-05 | -88.6825
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 0.20111 | 0.20104 | 0.00033138 | 331.3785 | 0.20108 | 0.201 | 0.00041672 | 416.7182 | 0.20108 | 0.20107 | 5.5503e-05 | 55.5027
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 0.49992 | 0.49993 | -1.0481e-05 | -10.4815 | 0.49995 | 0.49994 | 2.0562e-05 | 20.5623 | 0.49994 | 0.49995 | -1.2121e-05 | -12.1212
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 0.49877 | 0.49884 | -0.0001394 | -139.4025 | 0.49885 | 0.49892 | -0.00014247 | -142.4681 | 0.49882 | 0.49884 | -3.2235e-05 | -32.2349
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 0.50104 | 0.50097 | 0.0001438 | 143.8021 | 0.50103 | 0.50095 | 0.00016912 | 169.1202 | 0.50101 | 0.501 | 2.4751e-05 | 24.7506
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 0.99986 | 0.99986 | 1.8003e-06 | 1.8003 | 0.9999 | 0.99988 | 1.5002e-05 | 15.0017 | 0.99985 | 0.99985 | -2.8004e-06 | -2.8004
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 0.9987 | 0.99876 | -6.3078e-05 | -63.0782 | 0.99877 | 0.99884 | -6.5676e-05 | -65.6762 | 0.99873 | 0.99875 | -1.3417e-05 | -13.4168
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 1.0009 | 1.0009 | 7.8132e-05 | 78.1324 | 1.001 | 1.0009 | 9.0121e-05 | 90.1211 | 0.97765 | 0.97764 | 1.5957e-05 | 15.9568
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 1.9998 | 1.9998 | 7.5009e-06 | 7.5009 | 1.9998 | 1.9997 | 1.2002e-05 | 12.0016 | 1.9998 | 1.9998 | 2.8003e-06 | 2.8003
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 1.9946 | 1.9947 | -2.5769e-05 | -25.7687 | 1.9948 | 1.9949 | -2.8874e-05 | -28.8743 | 1.9948 | 1.9948 | -2.6068e-06 | -2.6068
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 2.0048 | 2.0047 | 4.5394e-05 | 45.3936 | 2.0047 | 2.0046 | 4.9386e-05 | 49.3864 | 2.0048 | 2.0047 | 1.247e-05 | 12.4705
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 4.9992 | 4.9992 | 1.1602e-05 | 11.6019 | 4.9993 | 4.9993 | 8.5612e-06 | 8.5612 | 4.9996 | 4.9995 | 6.5606e-06 | 6.5606
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 4.9941 | 4.9941 | -2.0424e-06 | -2.0424 | 4.9944 | 4.9944 | -7.4884e-06 | -7.4884 | 4.9946 | 4.9946 | 5.1255e-06 | 5.1255
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 5.0043 | 5.0042 | 2.6258e-05 | 26.2581 | 5.0043 | 5.0042 | 2.326e-05 | 23.2603 | 5.0046 | 5.0045 | 1.127e-05 | 11.2698
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 9.9989 | 9.9988 | 9.6012e-06 | 9.6012 | 9.9989 | 9.9989 | 2.6003e-06 | 2.6003 | 9.9989 | 9.9989 | 5.2006e-06 | 5.2006
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 9.9786 | 9.9786 | 3.6077e-06 | 3.6077 | 9.9793 | 9.9793 | -5.6116e-06 | -5.6116 | 9.979 | 9.979 | 2.8059e-06 | 2.8059
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 10.0183 | 10.0182 | 1.7768e-05 | 17.7677 | 10.0181 | 10.018 | 1.098e-05 | 10.9803 | 10.018 | 10.018 | 7.9857e-06 | 7.9857
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 19.9971 | 19.9969 | 1.0402e-05 | 10.4016 | 19.9984 | 19.9985 | -1.5001e-06 | -1.5001 | 19.998 | 19.998 | 3.7004e-06 | 3.7004
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 19.9769 | 19.9768 | 6.8079e-06 | 6.8079 | 19.9785 | 19.9786 | -5.4058e-06 | -5.4058 | 19.9783 | 19.9782 | 3.6039e-06 | 3.6039
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 20.0169 | 20.0166 | 1.4188e-05 | 14.1882 | 20.0173 | 20.0172 | 2.5978e-06 | 2.5978 | 20.0175 | 20.0174 | 5.695e-06 | 5.695
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 49.9898 | 49.9893 | 1.0442e-05 | 10.4422 | 49.991 | 49.9911 | -3.5206e-06 | -3.5206 | 49.9921 | 49.9917 | 8.0413e-06 | 8.0413
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 49.8899 | 49.8895 | 8.0979e-06 | 8.0979 | 49.8948 | 49.8951 | -6.1329e-06 | -6.1329 | 49.8948 | 49.8944 | 7.3355e-06 | 7.3355
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 50.0881 | 50.0875 | 1.162e-05 | 11.6197 | 50.0883 | 50.0884 | -2.0763e-06 | -2.0763 | 50.0893 | 50.0889 | 8.3851e-06 | 8.3851
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 99.9721 | 99.9714 | 7.6022e-06 | 7.6022 | 99.982 | 99.9855 | -3.4605e-05 | -34.605 | 99.9819 | 99.9812 | 6.8013e-06 | 6.8013
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 99.872 | 99.8713 | 6.8088e-06 | 6.8088 | 99.8821 | 99.8857 | -3.6442e-05 | -36.4416 | 99.8825 | 99.8818 | 7.4088e-06 | 7.4088
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 100.0693 | 100.0684 | 9.5934e-06 | 9.5934 | 100.0748 | 100.0784 | -3.5572e-05 | -35.5721 | 100.0782 | 100.0776 | 5.9953e-06 | 5.9953
相角
量程 | 频率/Hz | 相角/° | 电流/mA | A相 |  |  |  | B相 |  |  |  | C相
|  |  |  | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/° | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/° | TK3330 | TD3310R | 差值/° | 差值/°
240V,20mA | 53Hz | 0 | 20 | 359.3589 | 359.5898 | -0.23086 | -0.23086 | 359.4302 | 359.6886 | -0.25842 | -0.25842 | 359.4435 | 359.4911 | -0.0476 | -0.0476
240V,20mA | 53Hz | 60 | 20 | 59.6345 | 59.7242 | -0.08974 | -0.08974 | 59.6864 | 59.8362 | -0.14978 | -0.14978 | 59.6799 | 59.681 | -0.00114 | -0.00114
240V,20mA | 53Hz | 300 | 20 | 299.7252 | 299.8672 | -0.14208 | -0.14208 | 299.7541 | 299.8617 | -0.10756 | -0.10756 | 299.7687 | 299.8137 | -0.04498 | -0.04498
240V,50mA | 53Hz | 0 | 50 | 359.7454 | 359.8392 | -0.09378 | -0.09378 | 359.7786 | 359.883 | -0.10438 | -0.10438 | 359.7809 | 359.8001 | -0.01912 | -0.01912
240V,50mA | 53Hz | 60 | 50 | 59.8564 | 59.893 | -0.0366 | -0.0366 | 59.88 | 59.94 | -0.05994 | -0.05994 | 59.876 | 59.8767 | -0.00076 | -0.00076
240V,50mA | 53Hz | 300 | 50 | 299.8903 | 299.9485 | -0.05822 | -0.05822 | 299.9055 | 299.9495 | -0.04402 | -0.04402 | 299.9098 | 299.9283 | -0.01846 | -0.01846
240V,100mA | 53Hz | 0 | 100 | 359.8439 | 359.8907 | -0.04676 | -0.04676 | 359.861 | 359.9131 | -0.0521 | -0.0521 | 359.8618 | 359.8717 | -0.00988 | -0.00988
240V,100mA | 53Hz | 60 | 100 | 59.9138 | 59.9319 | -0.01818 | -0.01818 | 59.9313 | 59.961 | -0.02974 | -0.02974 | 59.9243 | 59.9248 | -0.00044 | -0.00044
240V,100mA | 53Hz | 300 | 100 | 299.9297 | 299.9589 | -0.02922 | -0.02922 | 299.9402 | 299.9621 | -0.02192 | -0.02192 | 299.9422 | 299.9513 | -0.00914 | -0.00914
240V,200mA | 53Hz | 0 | 200 | 359.6197 | 359.6431 | -0.02336 | -0.02336 | 359.634 | 359.6597 | -0.02574 | -0.02574 | 359.6306 | 359.6357 | -0.00506 | -0.00506
240V,200mA | 53Hz | 60 | 200 | 59.8009 | 59.8098 | -0.00888 | -0.00888 | 59.8141 | 59.8286 | -0.01456 | -0.01456 | 59.8093 | 59.8096 | -0.00032 | -0.00032
240V,200mA | 53Hz | 300 | 200 | 299.8174 | 299.8316 | -0.0142 | -0.0142 | 299.8286 | 299.8391 | -0.01044 | -0.01044 | 299.8231 | 299.8276 | -0.00446 | -0.00446
240V,500mA | 53Hz | 0 | 500 | 359.8555 | 359.8651 | -0.00956 | -0.00956 | 359.8657 | 359.876 | -0.01032 | -0.01032 | 359.858 | 359.8603 | -0.00226 | -0.00226
240V,500mA | 53Hz | 60 | 500 | 59.9257 | 59.9294 | -0.0037 | -0.0037 | 59.9331 | 59.9387 | -0.0056 | -0.0056 | 59.9268 | 59.927 | -0.00018 | -0.00018
240V,500mA | 53Hz | 300 | 500 | 299.9312 | 299.9372 | -0.006 | -0.006 | 299.9377 | 299.942 | -0.00426 | -0.00426 | 299.9317 | 299.9337 | -0.00202 | -0.00202
240V,1A | 53Hz | 0 | 1 | 359.928 | 359.9331 | -0.00508 | -0.00508 | 359.9359 | 359.9409 | -0.00502 | -0.00502 | 359.931 | 359.9324 | -0.00136 | -0.00136
240V,1A | 53Hz | 60 | 1 | 59.9636 | 59.9655 | -0.00194 | -0.00194 | 59.9702 | 59.9728 | -0.0026 | -0.0026 | 59.9658 | 59.9659 | -0.00014 | -0.00014
240V,1A | 53Hz | 300 | 1 | 299.9681 | 299.9712 | -0.00308 | -0.00308 | 299.9719 | 299.9739 | -0.00194 | -0.00194 | 299.966 | 299.9672 | -0.00116 | -0.00116
240V,2A | 53Hz | 0 | 2 | 359.8299 | 359.8325 | -0.00262 | -0.00262 | 359.8385 | 359.841 | -0.00254 | -0.00254 | 359.8316 | 359.8323 | -0.00072 | -0.00072
240V,2A | 53Hz | 60 | 2 | 59.9129 | 59.9139 | -0.00096 | -0.00096 | 59.9199 | 59.9211 | -0.0012 | -0.0012 | 59.9136 | 59.9137 | -0.0001 | -0.0001
240V,2A | 53Hz | 300 | 2 | 299.9162 | 299.9177 | -0.00152 | -0.00152 | 299.9238 | 299.9246 | -0.00076 | -0.00076 | 299.9176 | 299.9182 | -0.00052 | -0.00052
240V,5A | 53Hz | 0 | 5 | 359.9373 | 359.9386 | -0.00128 | -0.00128 | 359.9474 | 359.9485 | -0.00108 | -0.00108 | 359.9427 | 359.9432 | -0.00054 | -0.00054
240V,5A | 53Hz | 60 | 5 | 59.9693 | 59.9697 | -0.00048 | -0.00048 | 59.9764 | 59.9768 | -0.00038 | -0.00038 | 59.9763 | 59.9765 | -0.00016 | -0.00016
240V,5A | 53Hz | 300 | 5 | 299.9715 | 299.9723 | -0.00074 | -0.00074 | 299.9761 | 299.9763 | -0.0002 | -0.0002 | 299.9776 | 299.978 | -0.00036 | -0.00036
240V,10A | 53Hz | 0 | 10 | 359.8726 | 359.8734 | -0.00082 | -0.00082 | 359.8767 | 359.8772 | -0.00054 | -0.00054 | 359.8762 | 359.8769 | -0.00062 | -0.00062
240V,10A | 53Hz | 60 | 10 | 59.9388 | 59.9392 | -0.00032 | -0.00032 | 59.9408 | 59.9408 | -2e-05 | -2e-05 | 59.9401 | 59.9403 | -0.00026 | -0.00026
240V,10A | 53Hz | 300 | 10 | 299.9406 | 299.941 | -0.0004 | -0.0004 | 299.9431 | 299.943 | 4e-05 | 4e-05 | 299.9416 | 299.942 | -0.00038 | -0.00038
240V,20A | 53Hz | 0 | 20 | 359.9418 | 359.9424 | -0.00056 | -0.00056 | 359.9459 | 359.9463 | -0.00034 | -0.00034 | 359.9411 | 359.9417 | -0.00058 | -0.00058
240V,20A | 53Hz | 60 | 20 | 59.9741 | 59.9744 | -0.00036 | -0.00036 | 59.9775 | 59.9775 | -6e-05 | -6e-05 | 59.9729 | 59.9731 | -0.00022 | -0.00022
240V,20A | 53Hz | 300 | 20 | 299.9764 | 299.9767 | -0.00036 | -0.00036 | 299.9773 | 299.9773 | 4e-05 | 4e-05 | 299.9748 | 299.9753 | -0.00052 | -0.00052
240V,50A | 53Hz | 0 | 50 | 359.8731 | 359.8732 | -0.00014 | -0.00014 | 359.8855 | 359.8858 | -0.00024 | -0.00024 | 359.8759 | 359.8767 | -0.00072 | -0.00072
240V,50A | 53Hz | 60 | 50 | 59.938 | 59.9381 | -0.0001 | -0.0001 | 59.9503 | 59.9502 | 6e-05 | 6e-05 | 59.9389 | 59.9392 | -0.00032 | -0.00032
240V,50A | 53Hz | 300 | 50 | 299.9402 | 299.9403 | -4e-05 | -4e-05 | 299.9498 | 299.9499 | -4e-05 | -4e-05 | 299.9405 | 299.9413 | -0.0008 | -0.0008
240V,100A | 53Hz | 0 | 100 | 359.9602 | 359.9601 | 8e-05 | 8e-05 | 359.9707 | 359.9711 | -0.00042 | -0.00042 | 359.9496 | 359.9505 | -0.00088 | -0.00088
240V,100A | 53Hz | 60 | 100 | 59.9822 | 59.9824 | -0.0002 | -0.0002 | 60.0017 | 60.0017 | -2e-05 | -2e-05 | 59.9718 | 59.9719 | -0.00012 | -0.00012
240V,100A | 53Hz | 300 | 100 | 299.9879 | 299.9881 | -0.00014 | -0.00014 | 300.0038 | 300.004 | -0.00018 | -0.00018 | 299.9787 | 299.9803 | -0.00154 | -0.00154